## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014) (Należy podać) |
| 2.1 | Zestaw 3 pipet o objętościach: zakres 2 – 20 µL, 1 szt; zakres 20 – 200 µL, 1 szt.; zakres 100 – 1000 µL, 1 szt. | pipety automatyczne, jednokanałowe ze zrzutnikiem końcówek | TAK/NIE |
| 2.2 |  | pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości | TAK/NIE |
| 2.3 |  | pipety w całości autoklawowalne | TAK/NIE |
| 2.4 |  | z możliwością blokady zadanej objętości | TAK/NIE |
| 2.5 |  | z funkcjami dozowania i zrzucania końcówki uruchamianymi jednym przyciskiem | TAK/NIE |
| 2.6 |  | protokół kalibracji | TAK/NIE |
| 2.7 |  | barwny kod przycisku ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki | Należy podać |
| 2.8 |  | w wyposażeniu 96 końcówek dla każdej pipety | TAK/NIE |
| 2.9 |  | błąd systematyczny dla pipety 2 – 20 µL: ≤ 5% dla objętości 2 µL ≤ 1% dla objętości 20 µL błąd przypadkowy dla pipety 2 – 20 µL: ≤ 1,5% dla objętości 2 µL ≤ 0,3% dla objętości 20 µL | Należy podać |
| 2.10 |  | błąd systematyczny dla pipety 20 – 200 µL: ≤ 2,5% dla objętości 20 µL ≤ 0,6% dla objętości 200 µL błąd przypadkowy dla pipety 2 – 20 µL: ≤ 0,7% dla objętości 20 µL ≤ 0,2% dla objętości 200 µL | Należy podać |
| 2.11 |  | błąd systematyczny dla pipety 100 – 1000 µL: ≤ 3,0% dla objętości 100 µL ≤ 0,6% dla objętości 1000 µL błąd przypadkowy dla pipety 2 – 20 µL: ≤ 0,6% dla objętości 100 µL ≤ 0,2% dla objętości 1000 µL | Należy podać |
| 3.1 | Pipeta jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, ze zrzutnikiem końcówek; zakres 0,5 – 5 mL; 1 szt. | wymagane | TAK/NIE |
| 3.2 |  | pipeta nastawna, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawianej objętości | TAK/NIE |
| 3.3 |  | pipeta w całości autoklawowalna | TAK/NIE |
| 3.4 |  | z możliwością blokady zadanej objętości | TAK/NIE |
| 3.5 |  | z funkcjami dozowania i zrzucania końcówki uruchamianymi jednym przyciskiem | TAK/NIE |
| 3.6 |  | protokół kalibracji | TAK/NIE |
| 3.7 |  | barwny kod przycisku ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki | Należy podać |
| 3.8 |  | błąd systematyczny podczas pipetowania: ≤ 2,4% dla objętości 500µL; ≤ 0,6% dla objętości 5000 µL. | Należy podać |
| 3.9 |  | błąd przypadkowy podczas pipetowania: ≤ 0,6% dla objętości 500µL; ≤ 0,15% dla objętości 5000 µL. | Należy podać |
| 3.10 |  | w wyposażeniu 10 końcówek | TAK/NIE |
| 4 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE IVD | wymagane | TAK/NIE |
| 5 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 6 | Serwis autoryzowany | wymagane | TAK/NIE |
| 7 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim | wymagane | TAK/NIE |
| 8 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagane | TAK/NIE |

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)