## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – wniosek 2014/EL/3778  1WS

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę transiluminatora,  znak sprawy: ATZ/AK/1WS/2014/EL/3778/2014 oferujemy dostawę systemu spełniającego poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014) (Należy podać) |
| 2 | Transiluminator światła niebieskiego umożliwiający wykorzystanie technologii Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) z barwnikami fluorescencyjnymi | transiluminator do oglądania żeli agarozowych i poliakrylamidowych wybarwionych z użyciem barwników takich jak: SYBR Safe, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, Pro-Q Diamond a także gotowych żeli agarozowych E-Gel posiadanych przez użytkownika | TAK/NIE |
| 2.1 |  | transilumiantor emitujący światło o długości fali 470 nm | TAK/NIE |
| 2.2 |  | źródło światła - diody LED świecące od dołu | TAK/NIE |
| 2.3 |  | transilumiantor emitujący światło o długości fali 470 nm | TAK/NIE |
| 2.4 |  | pokrywa zdejmowalna, bursztynowy filtr do obserwacji żelu | TAK/NIE |
| 2.5 |  | okulary z bursztynowym filtrem do obserwowania żelu | TAK/NIE |
| 2.6 |  | wymiary powierzchni podświetlenia od (19 x 19 cm) do (20 x 20 cm) | Należy podać |
| 3.1 | Urządzenie do rozdziału i ekstrakcji DNA z żelu oraz obserwowania migracji DNA w czasie rzeczywistym dedykowane do przygotowywania bibliotek DNA do sekwenatora genomowego nowej generacji IonProton | urządzenie przeznaczone do przeprowadzania elektroforezy z użyciem gotowych żeli agarozowych E-Gel posiadanych przez zamawiającego | TAK/NIE |
| 3.2 |  | urządzenie kompatybilne (możliwość wymiany elementów) z posiadanym przez zamawiającego zasilaczem E-Gel® iBase™ Power System i czytnikiem E-Gel® Safe Imager Real-Time Transilluminator | TAK/NIE |
| 4.1 | Statyw magnetyczny z magnesem neodymowym dedykowany do pracy z małymi objętościami | statyw magnetyczny z magnesem neodymowym na całej długości statywu, przylegającym do ścianek próbówek na całej ich wysokości | TAK/NIE |
| 4.2 |  | statyw na minimum 16 probówek 1,5 i 2 ml | Należy podać |
| 4.3 |  | statyw ze zdejmowalnym uchwytem na probówki | TAK/NIE |
| 4.4 |  | uchwyt umożliwiający obserwowanie całej zawartości probówki | TAK/NIE |
| 4.5 |  | uchwyt umożliwiający pracę z objętościami w zakresie minimum 10 – 2000 ul | Należy podać |
| 5 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagane | TAK/NIE |
| 6 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 7 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | wymagane | TAK/NIE |
| 8 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim | wymagane | TAK/NIE |
| 9 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagane | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)