## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – wniosek 2013/EL/7631  FW5

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dejonizatora wody,  znak sprawy: ATZ_AK_FW5_2013_EL_7631_2013 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | ## Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2013) (Należy podać) |  |  |
| 2 | Urządzenie oczyszczania wody zasilane wodą wodociągową | TAK | TAK/NIE |
| 3 | Urządzenie dostarczać będzie wodę ultraczystą | I stopień czystości. | TAK/NIE |
| 4 | Technologia zawierać będzie filtrację wstępną, odwróconą osmozę, podwójną wymianę jonową i mikrofiltrację ≤ 0,22 µm | wymagane | TAK/NIE |
| 5 | Natychmiastowa dostępność wody ultraczystej | brak zbiornika buforowego stanowiącego źródło wtórnego zanieczyszczenia wody ultraczystej | TAK/NIE |
| 6.1 | Wymagania dla wody ultraczystej typ I | Oporność ≥ 18 MΩ x cm. | Należy podać |
| 6.2 |  | Przewodność ≤ 0,55 µS/cm | Należy podać |
| 6.2 |  | Poziom TOC ≤ 10 ppb | Należy podać |
| 6.3 |  | Poziom bakterii < 1cfu/ml (UM) | Należy podać |
| 6.4 |  | Ilość cząstek stałych o rozmiarze poniżej 0,22 µm/ml: ≤ 1 cząstki/ml | Należy podać |
| 7 | Wydajność nominalna | ≥ 15 L / h | Należy podać |
| 8 | Wyświetlacz cyfrowy: | ze wskazaniem z rozdzielczością ≤ 0,1 µS/cm w zakresie minimum od 0 do 99,9 µS/cm | Należy podać |
| 9 | Parametry wody ultraczystej zgodne z wymaganiami Farmakopei Polskiej IX | wymagane | TAK/NIE |
| 10 | Parametry wody ultraczystej zgodne z wymaganiami normy polskiej PN-EN ISO 3696:1999 | wymagane | TAK/NIE |
| 11 | Urządzenie kompaktowe, obudowa z tworzywa sztucznego | wymagane | TAK/NIE |
| 12 | Materiały eksploatacyjne | Urządzenie będzie dostarczone w formie kompletnej, ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi takimi jak filtry, wkłady uszczelki, elementy podłączeniowe itp. | TAK/NIE |
| 13 | Zasilanie | 230V 50Hz | TAK/NIE |
| 14 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE |
| 15 | Gwarancja | minimum 24 miesiące | Należy podać |
| 16 | Serwis autoryzowany | wymagane | TAK/NIE |
| 17 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim | TAK | TAK/NIE |
| 18 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | TAK | TAK/NIE |